2023年上半年工程质量检测机构监督检查

情况表

| - 序号 | - 机构名称 | - 问题描述 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 阳山县建筑工程质量检测站有限公司 | - 1.无管理体系内审和管理评审； - 2.无检测人员年度培训计划（无质量手册、程序文件、作业指导书培训学习内容）； - 3.缺质量负责人任命书； - 4.标准物质台账内容不完善，标准物质有效期未填写； - 5.仪器设备维护/保养计划不合理； - 6.回弹仪（编号：YSJC-131）未贴停用标签；样品流转登记表不规范； - 7.无留样记录； - 8.原始记录更改不规范； - 9.检测数据上传不完整，力学试验机无试验曲线上传。 |  |
| - 2 | - 连州市建兴检测有限公司 | - 1.质量手册授权签字领域有误； - 2.标准物质台账不完善，出入库无记录； - 3.仪器设备维修/保养及期间核查计划未使用程序文件用表，无管理编号； - 4.设备和标准物质期间核查未按计划实施； - 5.有毒有害物质无第三方机构处理合同；无样品流转台账； - 6.检测数据上传不完整，力学试验机无试验曲线上传。 |  |
| - 3 | - 英德市建筑工程检测站有限公司 | - 1.作业指导书无编制仪器设备操作规程； - 2.仪器设备检定/校准结果未经确认满足检验检测要求； - 3.无仪器设备期间核查计划及记录； - 4.无标准物质期间核查计划及记录； - 5.样品编号的标识不清晰； - 6.水泥原始记录未勾选检测标准，委托单、原始记录中标准未及时更新； - 7.蒸压加气砼砌块原始记录不完整，无含水率数据，试样尺寸未按标准规范测量； - 8.检测数据上传不完整，力学实验机无实验曲线上传。 |  |
| - 4 | - 佛冈县建设工程质量检测站有限公司 | - 1.检测技术人员未按要求在检测监管网中登记； - 2.标准物质台账内容不完善； - 3.无仪器设备维护/保养计划及记录表； - 4.无仪器设备期间核查计划及记录表； - 5.无标准物质期间核查计划及记录表； - 6.无容量桶及负压筛标定记录； - 7.检测仪器设备未按要求在检测监管网进行登记； - 8.样品流转台账内容不完善； - 9.未对接市级检测监管平台； - 10.未对接省级检测监管平台; - 11.检测场所分区不明确，收样室及受控区域设置不满足试验要求。 |  |
| - 5 | - 华测工程检测有限公司清远分公司 | - 1.计量认证证书单位名称为：华测工程检测有限公司清远分公司，资质证书单位名称为：华测工程检测有限公司； - 2.目前联网登记的检测人员数量为6人； - 3.灌砂筒Q-11-007过期，未贴停用标识； - 4.大部分仪器设备检定/校准到期后未按计划进行检定/校准（注：仪器设备过期后未开展工作）； - 5.样品室存在样品无样品标识（注：检测单位反映是废品，不是样品）； | - 仅开展饰面砖粘结强度检测，最近一次检测报告的出具日期为2022年9月2日 |
| - 6 | - 清远市建粤检测有限公司 | - 1.有仪器标签未贴在仪器上。 |  |
| - 7 | - 清远市精恒工程检验有限公司 | - 1.质量负责人没有购买社保，没有在监管系统登记； - 沥青混合料轮碾成型机（编号C05.11）的检定/校准结果确认不规范； - 2.HP-4.0型智能混凝土抗渗仪（编号C03.51）于2023年7月5日的使用记录填写不规范； - 3.原始记录（编号2J-JLLQL2023-0141）更改不规范（检测日期2023年7月5日）； - 4.管材检测记录（编号2J-JLGCJ2023-0225）中检测依据与委托单不一致 |  |
| - 8 | - 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 | - 1.停用设备未贴标签； - 2.样品间堆放杂物； - 3.钢筋室钢筋试验机没有安全防护网；电线电缆室煤气瓶未放入气瓶柜；砼试件样品标识不齐； - 4.单桩复合地基承载力检测依据省标，未执行GB55003-2021； - 5.部分外业检测员未上传至监管系统，没有监管标识关键页； |  |
| - 9 | - 清远市建设工程质量检测站有限公司 | - 1.单桩静载标准采用省标，未采用GB55003-2021 |  |
| - 10 | - 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | - 1.电子天平GML-IQ085的校准结果确认不规范； - 沥青室放有无关设备（贝克曼梁）； - 2.温湿度计GML-IQ010-20（土工室）无使用记录；样品领样登记录LOP-F-024-07/领样记录不规范（日期2023.3.7）； - 3.温湿度计GML-IQ010-20设备档案不齐全。 |  |
| - 11 | - 清远市锐良节能检测有限公司 | - 周期溯源台账未涉及实施记录； - 2.期间核查不清晰，未见保养维护计划； - 3.燃气瓶未使用气瓶柜； - 4.危险品标识不清晰； - 5.样品流转标识不清晰； - 6.导热系数检测签名不全，空气检测温度、大气压非实时记录； - 7.铝合金型材检测设备未用标准物质标定； |  |
| - 12 | - 清远市清新区建筑工程检测站有限公司 | - 1.标准物质台账不全（铝合金型材）； - 2.部分仪器有效期已过（饰面砖3台）； - 3.使用记录不齐全（贯入仪），质量运行记录表不齐全； - 4.分区不明确（待检、未检）； - 5.未见温、湿度记录表； - 6.试件标识不清晰； - 7.多数原始记录未写仪器设备编号（锚固件、饰面砖）数据修约不规范； - 8.饰面砖检测未写钢直尺，水泥细度、蒸压加气砼试块干密度不满足再现性要求； - 9.砼钻芯检测与规范要求不符合，砂石未用标定后数值计算； |  |
| - 13 | - 广东恒正工程质量检测有限公司 | - 1.标准物质台账不齐全（出入库信息不清）； - 2.质量运行记录不齐，未见计划表或记录不全（保养、期间核查、功能检查）； - 3样品标识不清晰（砂浆抗压）； - 4.砂的送检数量不符合规范要求YP-A002-2023-00019; - 饰面砖BG-2023-B008-0012原始记录断面尺寸修约、仪器等不符合标准； - 5.导热系数、玻璃光学性能检测未见过程数据； - 6.砼普通砖检测报告标题与原始记录不一致； |  |
| - 14 | - 广东华标检测中心有限公司清远分公司 | - 公司从2022年10月份至今，因各种原因没有检测业务记录，主要人员有变动还没向相关部门申报（详见情况说明）另： - 1.2022年（钢筋、水泥、砂石）报告未上传监管系统； - 2.委托单、原始记录未勾选标准（砂、石）（QY2022024）；3.砂含泥量、泥块含量不合格未有结论（QYBG2022026）; | - 该机构最近一次检测报告的出具日期为2022年9月底，于2023年4-5月进行了仪器检定/校准 |
| - 15 | - 清远市朝阳工程质量检验有限公司 | - 1.样品室温湿度计未检定； - 2.期间核查仪器不齐全（保护层仪器），保护层仪器未按计划实施，BG-2023-GJ-00016中仪器未登记使用记录； - 3.水泥养护柜记录不完善； - 4.水泥未按要求留样； - 5.回弹原始记录未记录浇筑日期，钢筋试验数量未体现； - 6.未见检测报告更改记录台账； - 7.未参加能力验证； - 8.未对接市级检测监管平台； - 9.未对接省级检测监管平台; |  |
| - 16 | - 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（清远分公司） | - 暂无 | - 检测机构场所为多场所 |