2023年下半年工程质量检测机构监督检查

情况表

| - 序号 | - 机构名称 | - 问题描述 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 阳山县建筑工程质量检测站有限公司 | - 仪器设备使用记录未明确内部管理编号； - 委托单编号：2301698样品不同养护条件未进行单列样品管理，委托单编号：2302092见证人、见证单位及检验依据未明确； - 样品编号：1102-23-00485原始记录更改不规范； - 水泥检测项目细度检测原始记录中试验筛修正系数未体现； - 抗渗仪仪器设备维护保养记录杠改不规范。 |  |
| - 2 | - 连州市建兴检测有限公司 | - 资质认定证书中地址与资质认定计量认证证书附表中地址不一致； - 仪器设备台账未标明仪器检定具体有限日期； - 编号：LZJ-XYQ163设备档案卡信息错误，与校准证书编号不一致； - 样品编号：JY23-XJL-00006原始记录中堆积密度、紧装密度记录不完善； - 样品编号：JY23-SJKY-00120原始记录缺校核人签名； - 检测报告中未显示检测机构地址信息； - 检测报告修改申请单内容不全； - 人员培训申请和记录表内容随意修改。 |  |
| - 3 | - 英德市建筑工程检测站有限公司 | - 仪器设备台账未有管理编号； - 编号：ydjc-0107回弹仪检定/校准确认表无对照试验校准符合性实施技术确认； - 样品编号：FSJC2023-00094原始记录上显示为委托编号，不透水性未明确试验压力； - 报告编号：MC-2023-00121结论欠严谨。 |  |
| - 4 | - 佛冈县建设工程质量检测站有限公司 | - 仪器编号：FG008检定/校准确认表无对照试验校准符合性实施技术确认； - 编号:FG125设备运行记录未明确设备信息； - 样品编号：YP-AQW-23-0002校核人员未签名； - 安全网检测原始记录中阻燃性能需明确试验条件。 | - 未在检测监管平台联网，已于2023年11月23日提交申请。 |
| - 5 | - 清远市锐良节能检测有限公司 | - 体系文件“空气中甲醛浓度检测细则”7.2结论内容须完善； - 未见次氯酸钠标准物质期间核查记录； - 委托单缺失委托人及见证人签名； - 玻璃露点20230705-01见证证明抽样1组，委托送检了3组，只见2组样品的报告； - 未参与2023年的能力验证。 |  |
| - 6 | - 清远市清新区建筑工程检测站有限公司 | - 力学设备不具备期间核查能力，无实施记录； - 个别原始记录更改不规范； - 水泥试验原始记录设备、标准选择不明确，凝结时间无过程数据； - 报告QXJC2023-3913-00057检测对象是3号楼，结果表中出现了5号楼的数据； - 混凝土抗压试验尺寸记录不规范，与报告 不一致； |  |
| - 7 | - 广东恒正工程质量检测有限公司 | - 原技术负责人10月份离职，现空缺； - 力学试验机不具备期间核查能力，无实施记录； - 个别设备“安全帽耐冲击”基座部分不符合要求； - 个别样品流转不符合规范要求YP-A037-2023-00008矿渣粉7天样品过期没试验; - 水泥留样记录填写不及时； - 个别原始记录修改无签名； - 沥青混合料的稳定度及流值、粉煤灰需水量比缺过程数据； - 委托单未选择检验性质； - 广东省市政行业协会组织（水泥、钢筋、沥青）比对不满意。 |  |
| - 8 | - 广东华标检测中心有限公司清远分公司 | - 上述报告未上传监管系统； - 原始记录更改不规范（QY-SN-B2023-0003）； - 砂的筛分试验无原始重量记录； - 委托单无见证人签名； - 无参加各部门组织的能力验证； - 公司所在地网络不稳定，无法保证检测信息系统正常使用。 | - 该机构最近一次检测报告的出具日期为2023年9月，于2023年4-5月进行了仪器检定/校准，有内部人员比对试验报告； - 现场没有样品，报告没有标识。 |
| - 9 | - 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 | - 未见期间核查记录； - 电线电缆、PVC室“已检”“未检”分区不清晰； - 原始记录标准和仪器选用不明确； - 普通砖、混凝土试块未按标准保留有效位数； - 报告45-23-00308的概况表出现了方案没有涉及的部位及检测数量信息； - 2023年省协会组织的水泥比对结果合格、低应变比对结果不满意； |  |
| - 10 | - 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（清远分公司） | - 业务原因，部分环境控制设施无运行记录； - 个别原始记录更改不规范。 | - 检测机构场所为多场所 |
| - 11 | - 清远市建设工程质量检测站有限公司 | - 101A型恒温干燥箱证书过期，未有停用标识。 - 电子天平期间核查记录表杠改未签名。 |  |
| - 12 | - 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | - 现场试验场所未见仪器设备操作规程。 - 设备台账和标准物质台账内容不完善。 - 水泥胶沙搅拌机、标准法维卡仪、稠度测定仪证书过期。 - 设备状态未及时更新、设备登记不全。 - 养护室未贴受控区标识。 - 废液室未有监控设备。 - 委托号5WT0523000357受理单杠改未签名。 |  |
| - 13 | - 清远市建粤检测有限公司 | - 标准物质台账缺失编号。 - 雷氏夹无计量证书。 - 编号119的4-10型箱式电阻炉仪表读数异常。 - 燃气管须更换成金属波纹管。 - 化学分析室缺少温湿度计。 - 样品室无温湿度控制设备。 - 样品通道无受控标识。 - 不合格台账未及时报告主管部门。 |  |
| - 14 | - 清远市朝阳工程质量检验有限公司 | - 水泥养护箱损坏，未贴停用标签。 - 设备室无出入库登记记录。 - 力学2室缺少环境温湿表。高温室无通风系统。 - 二楼试验区域未受控。 - 试验场所无灭火器具，危废溶液存放桶未设置独立间。 - 沥青配合比室已检区放有未检样品。 - 粗骨料堆积密度原始记录（样品编号MY-2023-0010）容量筒未使用标定后数值。 - 部分试验场所未放置标准作业指导书。 - 水泥试验检测报告（编号BG-2023-SN-00016）检测试验人员与签名人员不一致。 |  |
| - 15 | - 清远市精恒工程检验有限公司 | - 无标准物质台账。 - 连续式平整度仪设备出入库未登记。 - 试验场所区域不受控，未设置受控标识。 - 砼静置室无操作规程，温湿度记录。 - 管材管件试验无样品状态调节室。 - 电线电缆试验室无消防器材。 - 编号ZJ-BGTGJ2023-00061样品数据原始记录时间记录有误。 - 编号ZJ-BGXCJ2024-06402报告样品类别与原始记录不一致。 - 原始记录无按年度连续性印刷编号。 |  |
| - 16 | - 华测工程检测有限公司清远分公司 | - / | - 因2023年下半年未开展相关业务，未检查。如重新开展检测业务，需审请检查。 |